雷山县人民医院床单元臭氧消毒机

参数及服务要求

一、参数要求

1.床袋（或罩）密闭时臭氧泄漏≤0.16mg/㎡。

2.臭氧发生器臭氧产量≥4500mg/h。

3.在消毒袋内的臭氧含量：≥60mg/m3.

4.结构形式：移动式底部有可移动的滑轮，设备有方便推动的一体成型把手；背部有不少于2个专用储存柜、网兜，用于存放床罩、床袋、抽气与充气管路、可拆卸的制式电源线。

5.臭氧输出管出气嘴及消毒床罩接气嘴，化学稳定性好，耐磨、耐腐蚀。

6.臭氧发生器中各电气绝缘零部件应符合高压绝缘性能和结构的要求;处于辉光放电、臭氧氧化环境中的绝缘零部件还应符合 GB9706.1的要求 。

7.消毒程序为自动控制，可以实现一键启动操作。

8.臭氧发生器平均寿命应≥20000h;无故障工作时间累计应≥8000h。

9.消毒效果：对大肠杆菌8099的杀灭对数值≥3.00，对金黄色葡萄球菌ATCC6538杀灭对数值≥3.00，对白色念珠菌杀灭对数值≥3.00，设备消毒60min，对铜绿假单胞菌的杀灭对数值≥3.1，对自然细菌的杀灭对数值≥1.0（提供第三方检测报告）。

10.各个程序阶段时间均可根据实际需求预先手动设置。

11.供电电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz；

二、服务要求：

1.质保期：3年。

2.服务承诺：维修2小时内响应，24小时内到达现场。