附件1：

雷山县人民医院麻醉科医用控温毯项目

采购清单及参数要求

一、采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（万元） | 合计  （万元） | 备注 |
| 1 | 医用控温毯 | 台 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |
| 合计：2.5万元 | | | | | | |

二、参数要求

1 .▲显示屏：≥7寸，触摸屏操作，方便操作，有历史记录可查询；  
 2.温度控制范围：-4℃-39℃；

3.控温通道：≥3个，有控温监测；

4.体温设定范围：30℃-40℃；

5 .▲工作模式：有自动加温、手动加温模式等；

6 .安全保护功能：多重独立安全防护功能，确保不会对病人造成任何伤害；

7 .配垫子和盖毯；垫子用于术中保温，盖毯用于术后复温；材质柔软，多尺寸提供全方位保温；

8.垫（毯）子材质柔软可透X射线，可重复使用，无需专用耗材；

9.垫（毯、帽）子材质：组成材料加热后不产生有毒物质，表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，整体有弹性、质感；耐臭氧，耐低温，耐酸碱腐蚀；  
 10 .垫子具有防水排气功能；

11.▲安全报警：网电源故障报警、超温报警、温度控制传感器失效报警、系统故障报警等，符合相关标准要求的声光报警功能；  
 12. 工作噪声：≤60dB；  
 13. ▲独立外置两个以上体温检测探头可连接主机，并通过主机实时显示病人体温；采用医用体温探头，测量病人体温，病实时显示在主机界面，方便统计记录。