## Sheet3
雷山县人民医院口腔科种植牙配套设备采购需求清单及技术参数
序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 技术参数
1 | 种植机 | 台 | 1 | 一、技术参数 1、面板采用触控液晶屏:提供≥4 英寸彩色可视化图案，显示清晰，触摸操作可设定和保存参数； 2、马达空载转速：300~40,000 r/min ； 3、弯手机齿轮速比（标配）：20:1； 4、种植机设备最高输出扭矩达：≥80Ncm； 5、适配多种转速比的机头:1:1、1:2、1:2.7、1:3、1:4.2、1:5、16:1、20:1、27:1等； 6、四级水量调节， 水量最高可达：≤160ml/min； 7、水量控制、程序切换、正反转切换、转速控制均可通过多功能脚踏完成。有线脚踏，可拆卸，便于清洁。 脚踏防水等级： IPX 8 ； 8、植入扭矩实时显示，且记录显示植入峰值扭矩； 9、每次开机自动进行扭力校准，无需额外操作，确保每次种植手术设备精准性； 10、具备故障自诊，自动保护功能，电机，脚踏连接异常立即显示报警； 11、可设置多厂家种植体参数，选择后自动匹配种植体标准参数； 12、种植手机组件，可拆卸清洗，马达和管线可高温高压消毒。 二、配置 （1）主机1台。（2）电机1个。（3）弯手机1把。（4）多功能脚踏1个。（5）一次性口腔输水管4包。（6）对应设备支架。
2 | 种植手机 | 把 | 2 | 1、带内、外水道注水； 2、转速比：≥20：1； 3、转速范围：≥40000r/min； 4、车针夹持力≥45N； 5、最大扭矩：≥80NCM； ★6、支持自发光，光照强度不低于 50000lux； 7、卸针方式，按压卸针； 8、清洗方式，可拆卸清洗； 9、适用车针，ISO国际规格标准； 10、消毒灭菌，可重复≥135℃高温高压蒸汽灭菌。
3 | 种植系统 | 套 | 1 | 配套使用
4 | 电动吸引器 | 台 | 1 | 1、具有大流量无油润滑真空泵，无油雾污染，泵体无需日常维护和保养； 2、大口径贮液瓶，配上带密封环的瓶塞，可方便开启和盖紧瓶塞，便于清除瓶内污液； 3、设有溢流保护装置； 4、采用透明无毒聚氯乙烯吸引软管，便于吸引时观察管内液体； 5、配备的空气过滤器； 6、手动开关和脚踏开关并联连接，任意选用； 7、极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)； ★8、抽气速率：≥40L/Min；； 9、贮液瓶：2500mL×2； ★10、负压调节范围：0.01Mpa～极限负压值； 11、噪声：≤60dB(A)； 12、输入功率：≥150VA；
5 | 碧兰麻注射器 | 支 | 5 | 1.全不锈钢材质，不氧化不变色 2.表面磨砂哑光处理，不反光 3.钩头 4.配直径 5.3mm 和 5.7mm 两种针管接头，能满足市面上所有针头 5.所有零件都可以拆卸更换
6 | 巾钳 | 把 | 4 | 1.采用不锈钢材料制成，由钳咀、关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部有指圈，在两指圈间有锁止牙，可重复使用。 2.规格：16cm
7 | 骨膜剥离子 | 把 | 2 | 1.多形态工作端 2.超薄刃口 3.空心防滑手柄 4.工作端为医用不锈钢材质 5.手柄表面哑光处理，不反光
8 | 吸唾器 | 支 | 2 | 1.不锈钢材质，耐腐蚀 2.长度：190mm-200mm 3.工作端锥度设计，内孔径 2.6-4mm 4.尾部锥度卡槽设计，尺寸 8-11 mm 5.表面磨砂哑光处理，不反光
9 | 口角拉钩 | 个 | 4 | 1.长度：142mm-155mm 2.耐腐蚀不锈钢材质 3.表面哑光处理，不反光 4.边缘倒角弧型
10 | 金属盘 | 个 | 2 | 1.医用不锈钢材质 2.尺寸：长度≥45cm，宽度≥28cm
11 | 换药杯 | 个 | 2 | 1.医用不锈钢材质 2.尺寸：Φ40ml
12 | 金属托盘(开窗式S\M\L号） | 个 | 每个型号各2个，共6个 | 1.医用不锈钢材质 2.口腔种植托盘开窗式。
13 | 金属托盘(闭窗式S\M\L号） | 个 | 每个型号各2个，共6个 | 1.医用不锈钢材质 2.口腔种植托盘闭窗式。
14 | 骨粉杯 | 个 | 2 | 1.医用不锈钢材质 2.尺寸：Φ30ml，高19mm。