附件2:

雷山县人民医院重症医学科有创呼吸机、床旁支气管镜项目采购内容及技术参数

有创呼吸机

（一）采购内容：有创呼吸机一台，配置清单：

1.主机一台

2.车架一台
3.支臂一个
4.流量传感器
5.呼出阀
6.湿化器安装架

（二）技术参数
1、概述：
1.1.适用于成人、儿童患者通气的重症呼吸机。
1.2.涡轮持续恒定峰流速≥180L/min，可进行无创及有创通气，满足序贯治疗。
1.3.具有各种方式报警功能。
1.4.彩色中文触摸界面。
1.5.提供一次性使用配件（呼出阀、流量传感器、呼吸回路等）。
2、通气模式
2.1．▲基本通气模式：
2.1.1.间歇指令正压通气 VC-CMV。
2.1.2.辅助间歇指令正压通气 VC-AC。
2.1.3.同步间歇指令通气 VC-SIMV。
2.1.4.同步间歇指令通气+压力支持 VC-SIMV+PS。
2.1.5.持续气道正压+压力支持SPN-CPAP PS 。
2.1.6.叹息。
2.1.7.窒息通气 。
2.1.8.双水平正压通气PC-BIPAP。
2.1.9.无创通气NIV，可适用于所有的通气模式 。
2.2.具有心肺复苏通气模式（如CPRV,CPRmode等），可在呼气阶段停止送气帮助排出患者肺内气体，使患者胸腔回弹时产生胸腔负压。

2.3.通气功能：
2.3.1.BIPAP-双水平气道正压通气模式，全程允许患者自主呼吸。
2.3.2.具备高流速氧疗功能，流速范围≥50L/min，氧浓度范围21%-100%。

3、技术指标
3.1.潮气量：50-2000ml。
3.2.呼吸频率：10-100bpm。
3.3.吸气时间：0.2-10s。
3.4.吸气流速：恒定峰流速≥180L/min。
3.5.吸气压力：1-99mbar。
3.6.呼气末正压/叹息PEEP：0-50mbar。
3.7.压力支持Psupp：0-50mbar。
3.8.吸入氧浓度：21-100%。
3.9.吸气触发灵敏度（流量触发）：1-15L/min。
3.10.吸气终止灵敏度：5－75％PIF（吸气峰流速）。
3.12.窒息通气报警：15-60s。
4、监测项目
4.1.≥12寸彩色触摸显示控制屏。
4.2.屏幕所有显示内容可自定义设置，可同屏显示≥4个环图。
4.3.氧电池使用时间≥2年。
4.4.气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压、驱动压等参数监测。
4.5.分钟通气量监测：呼气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比等参数监测。
4.6.潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量等。
4.7.呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率等。
4.8.肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、总呼吸功、病人呼吸功、机器呼吸功、附加功等参数监测。
5、报警项目
5.1．机器故障报警。
5.2．具有报警文字信息提示。
5.3．气源报警。
5.4．气道压力（高/低）报警。
5.5．呼吸频率（高/低）报警。
5.6．吸入潮气量过高报警。
5.7．分钟通气量（高/低）报警。
5.8．窒息报警。
5.9．吸入氧浓度（高/低）报警。
5.10．管道脱落/泄漏报警 。
6、操作系统
6.1．操作界面步骤简单。
6.2．具有操作安全保护功能。
6.3．能提供中文界面，报警信息以中文显示。
二、床旁电子支气管镜

（一）采购内容：床旁电子支气管镜一台，配置清单：
1.电子支气管镜+主机1套 

2.≥10英寸医用显示器 1 台
3、一体化台车 1 台

4、工作站 1 套

5、≥3 英寸手持显示器 1 台
（二）技术参数
1、操作手柄（含插入管）。 

2、适用范围;适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。 

3、▲视场角：≥120°， 保证清晰图像和视场角及最小的图像畸变。

4、景深：3-100mm 。

5、软镜工作软管有效长度：≥600mm。
6、成像原理；电子成像技术，工作软管不含光纤。

7、▲软镜插入管外径：≤4.9mm， 工作管道内径：≥2.6mm。 

8、▲操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管部先端 ，左右旋转，向左：≥120°，向右≥120°。 

9、▲插入管软管前端弯曲角度： 向上弯曲：≥180°， 向下弯曲：≥130°。 

10、操作手柄具备≥2个电子功能按键，操作手柄可控制：图像放大、缩小、 拍照、录像、 画面冻结/解冻结等。 

11、配置≥3英寸便携显示器；

12、▲便携显示屏内置可充电式电池，工作时间≥100 分钟； 

13、便携显示屏内置 ≥8G 内存； 

14、显示器能上下 0～180°转动，向左向右 0～180°转动；

15、插入管先端头，内置LED冷光源，具备防雾功能，无需预热，即可观察。 

16、操作部防水等级：IPX7。 

17、配备防水盖可进行全浸泡消毒。  

18、电子内窥镜图像处理器显示功能：高清显示器，分辨率为≥1280*800， 显示屏≥10英寸。 

19、白平衡功能；具有手动、自动一体设计白平衡功能。 

20、具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储。 

21、视频转接线：线缆可≥180度旋转。 

