[image: image1.png]P&

@@
gEB

Gy

D






附件2

输液泵参数及配置清单
（一）参数：

1.泵送方式：指状蠕动式; 适应输液器范围：标准PVC输液器等。
2.输液量预置范围：1-9999ml; 输液速度：1-1100ml/h; 输液精度误差：≤±5%（普通输液器），≤±3%（优质输液器），输液量精度误差可调。
3.泵内具有恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的输液精度。
4.KVO（保持血管畅通）流速：1-4ml/h可调。
5.阻塞、气泡、开门、输完、欠压、速度异常、开机后一段时间无任何操作等具有声光报警。
6.具有输液累计量显示,交直流自动转换,自动充电,快排；“滴数/分”和“毫升/小时”转换；报警声自动消除等功能。
7.符合国家标准电源，电源电压AC：100-240V,50/60Hz，DC：9.6V～12V; 电池冲满一次在25ml/h流速下连续工作≥4小时。

8.输液模式≥2种：流速模式、点滴模式等。

9.质保期一年。

10.出现故障2小时内响应，24小时内到现场维修，48小时内解决问题。
（二）配置清单（单台）：

1.主机 1部
2.电源线 1根
3.输液架 1个

