雷山县人民医院内一科周围神经检测仪

（肌电图仪）技术参数

- 一、技术参数：

★1、输入通道：双通道及以上；

2、差模输入阻抗：≥1100MΩ；

★3、输入短路噪声：≤0.4µV rms；

4、最大输出电压：≤350V；

5、输入信号范围：≤10mV；

6、输出短路电流以：≤110mA；

7、电压灵敏度：0.05uV/div-20mV/div分档控制；

★8、输出脉冲强度:（0～100）mA，步进：0.1mA  允差：±10%；

9、输出脉冲宽度:（50～1000）µs，允差：±10%；

- 10、刺激频率： 0.1Hz～50Hz，允差：±5%；

11、共模抑制比：≥110 dB；

12、患者信息：对患者信息进行录入并保存；

13、建立患者信息、波形文件、数据文件、报告等，以Word模板等方式建立打印。

14、主机软件内具备自动校准功能；

15、测量结果显示传导速度百分比（提供第三方医疗器械检测机构针对设备注册时出具的检测报告），并在报告单上体现速度百分比结果；

16、检测项目包含运动传导速度、感觉传导速度、皮肤交感反应、H反射等；

- 17、网络安全接口：与计算机的通信接口采用usb通用串行总线协议；

- ★18、产品组成不包含有创检测所需部件，仅用于无创检测。

19、配置同品牌刺激电极（提供注册或备案信息），确保采集最佳检测波形和最准确数据；

20、配置同品牌一次性电极片（提供二类医疗器械注册证），确保获取最佳检测波形和最准确数据；

21、通用要求符合GB 9706.1-2020中规定的要求；

22、专用要求符合YY 9706.240-2021中规定的要求；

23、电磁兼容性：符合YY 9706.102-2021和YY 9706.240-2021中规定的要求；

★24、使用年限≥10年；

- 25、质保期≥3年。

- 二、配置清单：

- 1、设备主机     1台                 2、鞍状电极      1个

- 3、鳄鱼夹电极   3个                 4、延长线        2根

- 5、一次性心电电极 100片             6、电脑          1台

- 7、台车         1个                 8、打印机        1台