临时起搏器技术参数

1. ▲单腔起搏模式：AAI，A00，VVI和V0O;

2. ▲起搏频率：30-200ppm；

3.高频起搏：80-800ppm；

4.脉冲波形：恒定电流-方波；

5.脉冲幅度：0.1-25mA；

6.脉宽：0.06-2.0ms；

7. AV 延迟：20-300ms；

8.灵敏度：0.4-20mV；

9.不应期：150-500ms；

10.电池：2-AA 电池（1.5V)；

11.电池寿命：≥7天；

12.显示参数：心率、心房输出、心室输出、模式、电池状态等；

13.指示灯：心房和心室起搏感知指示灯；

14.自检功能：开机自检；

15.具备空白期自动反应和噪声反应功能；

16.▲具备电池电量报警功能，更换电池时可持续工作时间≥30S

17.D00/紧急键：按最大的心房和心室输出启动紧急双腔（D00)起搏：

18.安全性：电除颤保护、静电保护；

19.其他：起搏感知状态栏、锁屏、时间违规/警告、自动调整、起搏暂停模式、安全模式等。