附件2

转运平车参数及配置

一、参数

1、适用于急诊、检查等需求的病人专用转运，其结构包含可拆卸护栏、升降调节装置和传送系统；

2、外形尺寸:长≥1920mm， 宽：≥650mm； 安全工作负重：≥160KG； 最大载荷：≥240KG；

3、平车整体升降：500mm-800mm， 背板升降幅度：0~70°；

4、背部升降系统：背部升降采用静音气弹簧控制。

5、高低调节采用金属材质摇杆系统，具有过载保护功能，不易折断。

6、床板 ABS一体成型床板，易清洁消毒；

7、框架：采用优质冷轧钢才焊接成型，管材厚度≥1.2mm，表面静电喷涂工艺；

8、护栏板：左右两侧ABS升降护栏板，高度≥ 300mm，护栏板厚度≥ 40mm；护栏通过台阶螺丝，安装在与床体焊接的两块铁板上，保证活动的流畅度，强度更好。

9、护栏采用新型安全护栏设计，护栏的卡扣处由锁扣进行固定，当护栏内部受力时无法打开，可从外部向内部压打开护栏，从而有效地防止了患者从内部误操作，导致坠床事故的发生，保证患者安全；

10、脚轮：四个直径≥150mm 的脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动， 四轮同时固定。

11、独立的中心第五轮系统，车轮直径≥100mm；推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；使用时，即"直行"状态，可克服运送过程中的惯性作用力，有效地控制前进方向，使运送过程更加安全。第五轮有弹簧减震机构，可以更好地通过颠簸路面；未使用时第五轮离地高度≥40mm，通过性更好。

12、配备不锈钢输液架≥1根，平车设有输液架收藏架，不用时可固定收藏输液架。

13、床体框架由≥30*60*1.5mm 的方管 U 型折弯竖向焊接而成，推行稳定。

14、输液架插孔：床体四周均设有输液架插孔，使用时旋转出来放置输液架， 不用时可旋转收纳于床体下方，输液架插孔内有防止碰撞的塑料套筒。

15、转运床垫：床垫三段式构造，面料表面防水处理，易于清洗，四角装有拉链；

16、转运平车成品检测合格，性能安全可靠，提供第三方检测机构出具的转运平车成品检测合格的检测报告;

17、质保3年;

18、出现故障2小时内响应，24小时内到现场维修，48小时内解决问题。

二、配置清单

1、床本体 1 台

2、一体式护栏 2 片

3、中控脚轮 4 个

4、中控锁定踏板 4 套

5、中心第五轮 1 套

6、整体升降摇杆 1 套

7、背部升降气压弹簧 1 套

8、输液架 1 根

9、可旋转输液架插孔 4 个

10、转运床垫 1 张