附件1：

红外线治疗仪参数

- 1、工作原理：设备治疗板加热至特定温度后，会发射特定电磁波。该电磁波谱与人体细胞吸收光谱相匹配，通过热效应和非热效应产生生物学作用，从而改善局部循环、促进组织修复并抑制炎症反应；

- 2、治疗板直径：≥150mm；

- 3、额定电压：220V（伏特）；

- 4、频率：50HZ(赫兹)；

- 5、功率：≤400W；

- 6、治疗板表面温度：280-350度加密防烫网罩；

- 7、电磁波谱范围：2~25（微米）；

- 8、治疗板使用寿命：不低于1000小时；

- 9、加热器使用寿命：不低于2000小时；

- 10、过热指示灯：灯头过热自动闪烁，需手动按；

- 11、安全类型：I类B型连续运行的普通设备；

- 12、活动臂升缩范围：≥300-1350mm；

- 13、活动臂伸缩范围：≥200-800mm；

- 14、升降杆升降范围：≥200mm；

- 15、支臂灵活，多段可调，便于调节角度；
16、俯仰角：不低于90°；
17、治疗头转角：360度旋转；
18、计时方式：机械定时0~60分钟；
19、有倾倒自动断电功能；

- 20、底座为五脚、加重，自带滑轮及滑轮锁；

- 21、质保一年;

- 22、出现故障2小时内响应，24小时内到现场维修，48小时内解决问题。