附件2：

技术参数要求

一、高压灭菌锅（高压蒸汽灭菌器）

1.应用范围：利用高温高压饱和蒸汽破坏微生物蛋白质结构实现快速灭菌，适用于医疗、科研等领域；

2.灭菌容积：≥100L；

3.设计压力：≥0.25MPa；

4.工作温度范围：105℃-135℃，可调；

5.灭菌时间设定：1-99分钟可调，精度±1分钟；

6.设备功率：≥5kW；

7.内腔：304/316不锈钢，厚度≥2mm；

8.外壳：304不锈钢或喷塑钢板，防腐蚀；

9.排汽方式：内循环排汽式；

10.开关门方式：手动平移式密封门；

11.门密封方式：自胀式密封胶圈；

12.灭菌效果：符合《中华人民共和国药典》灭菌要求；

13.灭菌程序：至少包含标准灭菌、液体灭菌、器械灭菌等预设程序；

14.▲压力安全阀：超压自动泄压保护；

15.温度保护：双重温控系统，防止过热；

16.门锁联锁：压力未降至安全范围时无法开门；

17.▲漏电保护：符合GB 4793.1标准；

18.▲水位监测：自动检测水位，低水位报警并切断加热；

19.▲排水方式：手动操作阀门，通过管路进行排放；

20.报警显示出现故障时，LED数字显示报警代码，声光报警显示，蜂鸣报警30S，可随时被消除；

21.▲过电压保护：进线电源电压>AC280V时，灭菌器自动切断加热源；

22.电源：AC 220V±10%，50Hz ±1 Hz；

23.噪音：≤65dB；

24.装机时配合办理特种设备使用登记证；

25.配置要求（单台）：

25.1压力表≥2套，安全阀≥2套；

25.2高度：箱体高度不超过1米；

25.3配件：配备两只304/316不锈钢无渗漏灭菌桶。

二、无创呼吸机

1.同时具备无创通气模式、高流量氧疗模式。采用安全气道设计，无需对主机内部气路进行消毒；

2.通气模式：具有持续气道正压通气模式（CPAP）、 自主模式（S）、 自主/时控模式（S/T）、压力控制模式(PCV)、容量保证时间控制模式（VG-T）、容量保证压力支持模式（VAPS）、高流量氧疗模式(HFNC 模式)等；

3.▲潮气量设置范围值：50ml~2000ml；

4.持续气道正压 CPAP： 4-30 cmH2O；

5.▲呼气相正压EPAP：3-30 cmH2O；

6.▲呼吸频率设置范围：3-60 次/分；

7.吸气时间设置范围：0.2—4s；

8.吸入氧浓度：21%—100%；

9.压力上升时间：1-6 档可调；

10.压力释放：OFF，0-3 档可调；

11.▲具备高流速氧疗功能；氧疗最大流速≥80L/min，具有氧疗计时功能；

12.▲具备实时氧浓度监测系统，无氧电池消耗，氧浓度自动调节，范围：21%~100%；

13.具有流量、温度、浓度一体化调节并显示；

14.具备高流量/低流量氧疗模式，2-80L/min 流量可选，温度设置调节范围值为：29℃-37℃  ；

15.具备血氧监测功能，并实时显示在主机屏幕上；

16.监测参数： 流量、露点温度、氧浓度、ROX指数、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压力、吸气时间、漏气量、呼吸频率等；

17.报警参数：气道高压、气道低压、呼气末压力过高/过低、总计呼吸频率过高/过低、分钟通气量过高/过低、脉率过高/过低、SPO2低、加湿器水位低报警、氧浓度低、氧浓度高、电源中断、电池电量低等；

18.屏幕：液晶显示屏≥5英寸，可同时监测温度、氧浓度、流量、血氧、脉率、呼吸频率、ROX 指数等参数；

19.主要配置（单台）：

19.1主机1 台；

19.2一体式移动台车1 辆；

19.3氧气连接管1 套；

19.4加温呼吸管路套装1 套（含湿化水罐 1 个、加温呼吸管路1 条、湿化水罐转接头1 个）。

三、一氧化氮呼气检测仪

1.▲检测范围：1～3500ppb；
2.▲呼气时间：4-8秒；
3.测定模式包括：在线口呼测定、离线测定（含潮气采样）、鼻呼测定等；

4.▲分析时间：<80s；
5.▲仪器具开机校准提示，具有仪器自标定校准、一氧化氮标准气校准、零点气校准等三种检验校准方式；
6.当测定过程中出现呼气压力过低或过高、吸气超时、呼气超时等错误操作时，系统主机可自动停止测定并提示错误信息；

7.准确性要求（与标准配气的比较）：当测定值≤50ppb 时，误差±3ppb；当测定值＞50ppb 时，误差±10%；
    8.▲要求检测器测量重复性误差≤±10%；
    9.▲要求检测器测量稳定性误差≤±10%；
    10.要求检测器电气安全应符合 GB 9706.1-2007 的要求；
    11.显示屏≥10寸，彩色高清触摸屏；
    12.设备内嵌打印机，支持本机打印测试结果；支持外接打印机打印；
    13.分析系统采用锂电池等作为备用电源，在断电情况下可维持设备工作时间不低于4小时；

14.具备系统自检功能；

15.报告模板支持定制，数据软件可自动生成报告，具有历史查询及历史数据一键打印，适合基层慢病管理及体检筛查回访。