附件1

电动吸引器、转运抢救床、轮椅参数

一、电动吸引器

1、无油润滑真空泵作负压源，全塑料外壳；

- 2、摆动式手拉杆，附件箱内可放置脚踏开关及电源线等；
3、贮液瓶；带密封环的瓶塞；
4、具备溢流保护装置，防止液体进入中间管道和泵内；
5、透明医用聚氯乙烯吸引软管，吸引时可观察管内的液体；
6、负压调节阀可控制吸引时所需要的负压，负压值由真空表来显示；
7、机旁设有导管架和悬挂式清洗杯，使用时可放置吸引管；
8、极限负压值： ≥0.09MPa(680mmHg)；
9、抽气速率： ≥30L/Min；
10、贮液瓶：2500mL×2；
11、负压调节范围： ≥0.02Mpa；
12、噪声： ≤60dB(A) ；
13、电源：AC220V 50Hz；

- 14、质保一年;

- 15、出现故障2小时内响应，24小时内到现场维修，48小时内解决问题。

- 16、配置要求：
(1)主机1台。
(2)电源线1根。
(3)一次性使用吸引头1根。
(4)吸引软导管（约长度2m）1根。
(5)空气过滤器2只。
(6)脚踏开关1只。

二、转运抢救床
1、适用于急诊科抢救转运病人等需求专用病床，其结构包含可拆卸护栏、氧气瓶架、急救设备架、升降调节装置和传送系统。
2、床体框架由≥30mm*60mm*1.5mm 的方管 U 型折弯竖向焊接而成，推行稳定。

3、床体规格≥长1900mm*宽700mm*高550mm；高度（地面到床板）调节 ：500～800±10mm；背板：0-75度可调节。

4、护栏板：左右两侧ABS升降护栏板，高度≥ 300mm，护栏板厚度≥ 40mm；护栏通过台阶螺丝，安装在与床体焊接的两块铁板上。
5、输液架插孔：床体四周均设有输液架插孔，使用时旋转出来放置输液架， 不用时可旋转收纳于床体下方，输液架插孔内有防止碰撞的塑料套筒。

6、具有呼吸机、监护仪、微量泵、氧气筒、急救箱、除颤器等固定架。
7、床面配病人捆绑束缚带两个，防止病人躁动不安；捆绑束缚带可拆卸清洗。
8、整床配有氧气瓶存放底座。
9、升降系统；采用电动升降系统，整体升降0-300mm。
10、整体注塑成型ABS工程塑料底罩。
11、脚轮直径：≥150mm脚轮，静音、耐磨、内置全封闭自润滑轴承，防水、防杂物缠绕设计；单轮负重：≥120KG。
12、刹车系统；一脚式中央控制刹车，一脚刹车四轮定位。
13、配3cm厚全海绵床垫，外包高级防水布，柔软易清洁。
14、采用静音气弹簧背板升降系统。304不锈钢电解工艺背部气弹簧升降把手。
15、床体可承受载重≥200㎏。

16、一脚式中控刹车系统。

- 17、质保一年;

- 18、出现故障2小时内响应，24小时内到现场维修，48小时内解决问题。
19、配置要求
1).床 1张
2).输液架 1根
3).捆绑束缚带 2个
4).护栏 2块

5).氧气瓶存放底座 1个

6).设备固定架两个
7).脚轮 4个
8).海绵床垫 1张
9).导向轮 1个

三、轮椅

- 用于辅助行走不便的患者（如伤员、病员）进行转运和就诊；

- 手动四轮轮椅，驱动方式采用手直接驱动后轮式.前轮≥8寸实心前轮，配一体冲压成型金属拐臂，强度高不变形。后轮≥24寸实心胎轮胎，配置高强度双波浪手轮圈，采用防滑性设计；
3、刹车：采用钢制肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面，方便使用者上下车，后把配置带刹车功能的手连动刹车；
4、座靠垫：采用优质皮革座垫，清理方便，配储物袋，防护带；

- 5、车架：由钢管焊接组合成型管直径≥22mm，管壁厚≥1.2mm，可拆卸式扶手、脚托，车架采用可折叠结构。可拆卸高靠背，靠背角度可调节，调整角度90°~180°，躺时配有防后翻支撑；表面电镀处理，主架配有防翻后轮，增加安全性；

- 6、扶手：采用优质皮革内嵌海绵手垫；
7、脚踏板：配置高强度合金脚踏板，脚踏板高度可调；
8、安全带：座位配有加厚型按扣安全带；
9、配有护腿带，防止小腿后移，更加安全；
10、规格：座宽≥46cm，座深≥42cm，背高≥45cm，轮椅总宽≥65cm，轮椅总高≥120cm，折叠后宽度≤30cm，加高靠背高度≥35cm；
11、承重：≥100KG。

- 12、质保一年;

13、出现故障2小时内响应，24小时内到现场维修，48小时内解决问题。