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技术参数要求

（一）中药熏蒸机
1▲、输入功率：≥2000VA。
2、工作条件：220V±10%，50Hz±1%。
3▲、柜式机，两个喷头，液晶屏显示。
4、定时时间：1-60min 任意可调，连续工作时间≥8h
5、 温度显示范围：0℃-150℃，显示精度±1℃
6、压力调节范围：20-35KPa
7、熏蒸锅容积：≥5L。
8▲、双路输出中药蒸汽，设有两个独立的熏蒸容器，并在熏蒸容器内设置具有过滤功能的蒸汽输出装置，防止药渣进入，堵塞蒸汽管道；蒸汽输出装置可拆卸。
9、保温及治疗功率大于4 档可调。
10、保温设定温度为 70℃～90℃可调，步长 1℃。
11▲、药液从常温加热到 出蒸汽，所用的时间≤15min。
12▲、治疗时间：1～60min 可调，步长为 1min，误差±30s。治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。
13、具有自动漏电保护、自动防干烧功能（水位监测）。
14、按键操作、治疗结束、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示。
15▲、具有超温、超压、缺水保护并具有声响提示。
16▲、加热锅具有多重安全保护装置：报警阀、旋转锁盖钮、泄压窗、双卡钳、防堵过滤罩等。
17、治疗仪有传感器测量皮肤温度和实时显示装置，显示皮肤温度和药液（蒸汽）温度。
18▲、皮肤超过 45℃时，治疗仪应有提示音。
19▲、喷头旋转灵活、无卡滞：水平旋转360°,上下旋转≥110°,横向调节≥110°，多角度治疗。
20、配置自动、手动两种排废液方式。
21▲、适用于医疗机构内使用，能与中药煎液配合，用于人体局部熏蒸治疗。

（二）中频脉冲治疗仪
1、电源/频率：AC 220V±22V， 50Hz±1Hz。
2、额定输入功率：≥120VA。
3▲、至少采用四路中频加透热输出，四通道独立输出，每路输出可单独控制，也可以多个部位同时进行治疗。
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5、工作频率：1kHz～10kHz，单一频率允差±10%。
6、调制频率：0～150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz取最大值。
7▲、中频载波波形：至少具有双向方波，脉宽：50us～500us，允差±10％。
8▲、中频调制波形：至少具有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。
9▲、调制方式：至少具有连续、断续、间歇、变频和交替调制。
10、中频调幅度：至少具有0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。
11、具备干扰电性能：
11.1、工作频率：4kHz±2，允差±10％。
11.2、差频频率范围：0～100Hz，允差±10％。
11.3、差频变化周期：至少具有5.5s、32s，允差±10％。
12、输出电流：在≥500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA；分0～99级可调。
13、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率≤10％。
14、治疗处方中文显示，全程输出数据与操作信息由中文提示操作和液晶显示。
15、处方数量：≥60种
16、具备中频脉冲电导，模拟按摩、刮痧、捏揉、锤敲、针灸、推拿等多种功能。
17、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。
18、电极片温度范围：37℃-50℃,温度可调节，避免烫伤患者。
19、具有通过中频电流作用，用于颈椎病、肩周炎、慢性腰肌劳损、坐骨神经痛、风湿性关节炎等辅助治疗。

（三）轮  椅
1、 用于辅助行走不便的患者（如伤员、病员）进行转运和就诊；
2▲、手动四轮轮椅，驱动方式采用手直接驱动后轮式.前轮≥8寸实心前轮，配一体冲压成型金属拐臂，强度高不变形。后轮≥24寸实心胎轮胎，配置高强度双波浪手轮圈，采用防滑性设计；
3、刹车：采用钢制肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面，方便使用者上下车，后把配置带刹车功能的手连动刹车；
4、座靠垫：采用优质皮革座垫，清理方便，配储物袋，防护带；
5▲、车架：由钢管焊接组合成型管直径≥22mm，管壁厚≥1.2mm，可拆卸式扶手、脚托，车架采用可折叠结构。可拆卸高靠背，靠背角度可调节，调整角度90°~180°，躺时配有防后翻支撑；表面电镀处理，主架配有防翻后轮，增加安全性；
6、扶手：采用优质皮革内嵌海绵手垫；
7、脚踏板：配置高强度合金脚踏板，脚踏板高度可调；
8、安全带：座位配有加厚型按扣安全带；
9、配有护腿带，防止小腿后移，更加安全；
10▲、规格：座宽≥46cm，座深≥42cm，背高≥45cm，轮椅总宽≥65cm，轮椅总高≥120cm，折叠后宽度≤30cm，加高靠背高度≥35cm；
11、承重：≥100KG。
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