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一、空气波压力循环治疗仪（分体式）
1.显示屏：≥8英寸液晶触摸屏；
▲2.气囊腔数：单侧≥8腔气囊，双侧≥16腔气囊，配备双下肢气囊、腰部气囊、上肢气囊；
3.设备可同时、间歇、按顺序充放气；
4.循环压力治疗压强范围：5kPa～25kPa，步进1kPa。范围内可连续调节，支持kPa和mmHg两种压强单位的显示切换；
5.治疗时间 1min-99min 可调，支持不间断治疗，治疗时间支持多种单位显示，治疗完毕后会有声音提示；
6.连续治疗：可设置连续运行工作模式；
7.充气循环间隔：10s～60s，可调；
8.保压时间 0-10s ，可调；
9.治疗方案：≥15种预设治疗程序，包含循环压力治疗程序及梯度压力预防程序（适用于深静脉血栓预防）；支持用户自定义治疗方案存储及调用，自定义方案数量≥5种；
10.具备单腔独立压力调节功能，各腔室压力可在治疗范围内独立设定；
▲11.支持对指定腔室进行跳过或零压设置；压力显示分辨率≤1kPa；
12.实时压力监测系统：可实现仪器设备充气时，每腔压力实时监测，实时显示当前腔道压力，避免加压过大，造成静脉瓣膜受损；
13.具有逆序加压功能；
14.具有过压保护功能；
15.具有自动泄压功能；
16.具有梯度治疗功能；
▲17.具有安全保护功能：配备急停开关、断电自动泄压，手动释压装置，过压/欠压报警及单位腔关闭功能；
18.断电保护功能：若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护，避免对患者造成损伤；
19.仪器具有超压、欠压、 电量低、 电量极低提示、压强传感器异常及通讯异常提示，提示发生时，界面有提示，并且伴随声音提示；
20.气套坚韧不易损坏，同时质地柔软，保证患者治疗时的舒适感。
二、空气波压力循环治疗仪（一体式）
1.适用于康复科，骨科，神经康复科，老年科，ICU 或术后病房，运动康复机构。对脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的起到辅助治疗，以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水；
▲2.手提式结构，牢固耐用、方便转移治疗；
3.显示屏≥5英寸液晶触摸屏；
▲4.配备多种规格充气导管，可支持单部位或同时连接≥2组气囊进行治疗，气囊腔数≥4腔；
5.配备≥6种专业的气压治疗模式，可自由选择；
6.设备压强可在5-25Kpa 范围内连续可调；
7.治疗时间1min-99min连续可调，满足临床上的治疗需求；
8.配备≥4腔上肢气囊、下肢气囊等多种不同形式气囊；
9.气囊采用多层复合结构或等效压力均匀分布设计，确保治疗区域无压力死角；
▲10.环形封闭式气囊设计，充气加压时形成圆形正向加压，不增加出血可能；
11.设备内置压力传感器：不同肢体维度的患者，可以达到同等的治疗压力,保证了不同患者治疗效果相同；
12.实时压力监测系统：可实现仪器设备充气时，每腔压力实时监测，实时显示当前腔道压力，避免加压过大，造成静脉瓣膜受损；
13.过压保护系统：充气过程中，如若外界压力过大则自动泄压保护，避免压力过大导致患者损伤；
14.断电保护功能：若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护，避免对患者造成损伤；
15.气套坚韧不易损坏，同时质地柔软，保证患者治疗时的舒适感。
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