


附件2
技术参数要求

▲1、适用于人体的颈肩部、腰腹部和四肢部位慢性软组织损伤性疼痛等治疗。
▲2、通过聚焦超声波等方式增加目标组织的超声剂量的同时避开了对组织表层的损伤。
[bookmark: _GoBack]3、超声工作频率：≤0.8MHz 偏差不超过±15%
4、超声功率：输出声功率≤7.0W，功率分档调节，输出功率可精确标定。
5、焦平面距离：5-50mm。
6、脉冲重复周期：≥2.5s。
7、治疗时间：0-300 秒，每 1 秒步进可调。
▲8、治疗头超温：治疗头辐射表面的温度≤40℃。
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