附件2

技术参数要求

1.用途：需使用一次性无菌注射器和一次性三通旋塞阀配合适配器，通过温和梯度离心方法，精准快速分离、制备和提取 PRP 样本(PRP/PRF/CGF) ，样本多形态；

2.富血小板血浆 PRP 制备专用，使用一次性无菌注射器制备多形态样本；

▲3.制备过程中无需其他专用耗材；

▲4.设备内置智能数据管理系统，收集记录个体样本数据及制备数据，系统可升级扩展；

5.系统预制备程序，智能计数;自动校准，免手动设置；

▲6.系统自定义程序，转速离心力自动换算、同屏显示；

7.制备容器：采用 10ml等规格一次性使用无菌注射器制备，水平离心，组份可调整，制品多形态，注射器正向放置；

8.制备容器：最小样本容量 ≤10ml ，最大样本容量 ≥40ml；

9.水平式转子，匹配配套适配器，内部盛放正向放置的标准规格一次性使用无菌注射器，静止状态下开口向上；

10.适配器内部结构设计与注射器吻合，防爆分压，防漏液；

11.适配器采用耐腐蚀、高强度金属材料或等效性能材料，可耐受常规消毒灭菌处理，支持多次复用；

12.预设 PRP 制备模块并设置个体制备程序，每个个体离心次数不同；

▲13.可 根 据 需 求 制备 不 同 血 小 板 、 白 细 胞 计 数 的 样 本 (3-5 倍 浓 度P-PRP/L-PRP) 。需要富血小板血浆富集系数(浓度)达到 3-5 倍；

14.PRP 制备模块简化制备过程，10——15 分钟完成制备程序。预设 PRF 制备模块、CGF 制备模块，利用注射器制备，无需外源性物质。制备时间 5- 15 分钟；

15.内置无氟压缩机，双循环制冷，温度控制精度±1℃；

16.内置紫外线消毒装置；

17.具有有效的减震平衡系统，确保制备稳定性和精准度，在额定工况下振幅≤0.1mm；

18.需要 ≥10 英寸彩色触摸屏，智能进度提示，实时状态监视；

19.最高转速：4000r/min-5000r/min；

20.转速控制精度：±10r/min；

21.噪音：≤65dB；

22.安全保护：内置智能计数校准模块，防止制备程序跳跃操作;需要门盖锁定系统，防止误操作;超速、失衡、失温、过流、过压保护系统;需要声音文字提示系统，程序结束蜂鸣提示；

配置清单：

1配置：主机 1 台、适配器 3 组；

2.提供 PRP 技术教学，配备 PRP 各领域(疼痛康复、烧伤整形、运动医学、领面外科、创面修复、医美生发、生殖医学、口腔齿科等)相关专家专科专业的研究应用视频课程。